## Slide 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

## Slide 2: CAMPO DE INDICACIÓN (RANGO)
Es el conjunto de valores que pueden ser medidos y/o indicados por el Instrumento. Están comprendidos entre los límites inferior e superior de la capacidad de medida o de transmisión del instrumento, se expresa estableciendo los dos valores extremos.

## Slide 3
Para el manómetro (indicador de presión) de la figura, el campo de indicación ó rango es:
(0 – 60) bar ó 0 bar - 60 bar

## Slide 4
Otro térmico usado es la dinámica de medida o rangeabilidad (rangeability), que es el cociente entre el valor de medida superior e inferior de un instrumento.
Por ejemplo para un termómetro con campo de indicación ó rango de 50 °C a 250 °C, la rangeabilidad es 250/50 = 5 .

## Slide 5: INTERVALO (SPAN)
Es la diferencia entre los valores superior e inferior del Campo de Indicación o Rango del instrumento.
Span: (100 – 0) mbar = 100 mbar

## Slide 6: CAMPO DE MEDIDA Conjunto de valores que están comprendidos entre el 25% y el 75% del Campo de Indicación.

## Slide 7: Para calcular el Campo de Medida se recomienda emplear la siguiente ecuación C.M = 25 % Intervalo + Vmin del Campo de Indicación C.M = 75 % Intervalo + Vmin del Campo de Indicación DONDE Vmin= valor mínimo C.M= Campo de Medida

## Slide 8: EJEMPLO: calcular el campo de indicación, intervalo y el campo de medida al siguiente instrumento que se muestra en la figura.
Campo de Indicación
= (0 ; 100) mbar
Intervalo ó span
= (100-0)mbar
= 100 mbar

## Slide 9: Campo de Medida C.M = 25 % Intervalo + Vmin del Campo de Indicación = 25% (100)mbar + 0 mbar = 25 mbar C.M = 75 % Intervalo + Vmin del Campo de Indicación = 75% (100)mbar + 0 mbar = 75 mbar C.M = (25 ; 75) mbar.

## Slide 10: NOTA 1 Se debe de asegurar que el valor que se quiere medir este comprendido dentro del Campo de Medida, pues los fabricantes solo garantizan la exactitud del Instrumento dentro del 25 % Y 75% del Campo de Indicación

## Slide 11: NOTA 2 Para facilidades de trabajo el valor de la variable que se quiere medir se toma aproximadamente igual al 50% del Máximo valor del Campo de Indicación. Ejemplo: Para medir 30 amperios. Se selecciona un Instrumento Medidor de corriente con un campo de indicación de (0 ; 60) Amperios Para medir 60 RPM. Se selecciona un Instrumentos Medidor de velocidad con un Campo de Indicación de (0 ; 120)RPM

## Slide 12: ERROR
Es la diferencia algebraica entre el valor leído o transmitido por el instrumento y el valor convencionalmente verdadero de la variable medida. Si el proceso está en condiciones de régimen permanente (estado estable) se denomina error estático. En condiciones dinámicas el error puede cambiar (error dinámico).

## Slide 13: TIPOS DE ERRORES
ERROR ALEATORIO: se debe a efectos fortuitos no controlados por el operador del instrumento de medición. Las causas principales de errores aleatorios son:
Rozamientos internos
Acción externa combinada
Errores de apreciación de la indicación

## Slide 14
ERROR SISTEMATICO: son aquellos que se repiten de manera “sistemática” en las mediciones que se realizan en condiciones de repetibilidad. Pueden ser producidos por:
Errores de ajuste de los instrumentos
Errores de conexión de los instrumentos o errores de método.
Variaciones en las magnitudes de influencia.
Errores del observador.

## Slide 15: ERRORES DE MEDICION
Se pueden dividir en:
ERRORES HUMANOS
ERRORES DEL SISTEMA:
  Errores del instrumento
  Errores ambientales
ERRORES ALEATORIOS

## Slide 16: ERRORES HUMANOS
EJEMPLOS:
Equivocación en la lectura
Cálculos erróneos
Selección inadecuada del instrumento.
Ajuste incorrecto u olvido de ajuste de cero
No tener en cuenta los efectos de carga
No es posible estimar sus valores matemáticamente

## Slide 17: ERRORES DEL INSTRUMENTO
EJEMPLOS.
Fricción en cojinetes.
No linealidad de componentes.
Errores de Calibración.
Instrumental defectuoso.
Pérdidas durante la transmisión
Cómo estimarlos:
1.Comparar con un estándar más exacto
2. Determinar si es error constante o es proporcional

## Slide 18: Métodos de eliminación o reducción
Calibración cuidadosa de los instrumentos
Revisión del equipo para asegurar una operación adecuada.
Aplicar factores de corrección después de encontrar un error instrumental.
Usar más de un método para medir un parámetro

## Slide 19: ERRORES AMBIENTALES
EJEMPLOS:
Cambios en la temperatura
Variaciones de humedad y presión.
Campos eléctricos y magnéticos parásitos
Cómo estimarlos:
1.Vigilancia cuidadosa de cambios en las variables
2. Cálculo de los cambios estimados

## Slide 20: Métodos de eliminación o reducción
Sellar herméticamente el equipo y los componentes que se estén probando
Mantener temperatura y humedad constantes mediante el acondicionamiento de aire
Resguardar los componentes y el equipo contra campos magnéticos parásitos (blindaje)
Empleo de equipo que no se afecte mucho por cambios ambientales.

## Slide 21: ERRORES ALEATORIOS
EJEMPLOS:
Eventos desconocidos que causan pequeñas variaciones en las mediciones
Resultados inexplicables y demasiado al azar.
Cómo estimarlos:
1. Efectuar muchas mediciones y aplicar el análisis estadístico a las variaciones no explicadas.

## Slide 22: Métodos de eliminación o reducción
Diseño cuidadoso del aparato de medición para reducir la interferencia.
Uso de evaluación estadística para calcular la mejor estimación de las lectura de medición.

## Slide 23: INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
Es la dispersión de los valores que puede ser atribuida razonablemente al valor verdadero de la magnitud medida.
En el cálculo de la incertidumbre se deben tener en cuenta las desviaciones de series de mediciones, las características del instrumento, de los patrones, de la calibración, etc.

## Slide 24: EXACTITUD
Es la característica del instrumento de medición de obtener medidas próximas al valor verdadero.
Usualmente para una serie de mediciones se toma el valor medio para compararlo con el valor convencionalmente verdadero.

## Slide 25: TOLERANCIA
Determina el rango de valores dentro de los cuales se encuentra el valor verdadero de la medida. Define los límites de error que se presentan cuando el instrumento se utiliza en condiciones normales de operación
Existen varias maneras de expresar la tolerancia:
1. Unidades de la magnitud medida: por ejemplo ± 0,1 mL.

## Slide 26
2. Porcentaje del alcance: para el manómetro de la figura, si la lectura es de 45 bar y la tolerancia del instrumento es ± 0,2 % del span:
Precisión = 0,002 x 60 bar
= 0,12 bar
El valor real de la lectura es 45 bar ± 0,12 bar

## Slide 27
3. Porcentaje de la lectura: si el fabricante reporta una tolerancia de 0,5 % de la lectura, para el caso anterior sería de ± 0,225 bar.
4. Porcentaje del valor máximo de medida: ejemplo: tolerancia de ±0,5 % de 60 bar, es decir ± 0,3 bar.
5. Porcentaje de la longitud de la escala: si la longitud de la escala es de 150 mm, una tolerancia de ± 0,5 % representará ± 0,75 mm.

## Slide 28: ZONA MUERTA
Es el campo de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento, es decir, que no produce respuesta. Se expresa como porcentaje del alcance.
SENSIBILIDAD
Es la razón entre el incremento de la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona. Por ejemplo si en un transmisor electrónico de 0 – 10 bar, la presión pasa de 5 a 5,5 bar y la señal de salida de 11,9 mA a 12,3 mA, la sensibilidad es:

## Slide 29: HISTERESIS
Es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice para el mismo valor cualquiera del campo de medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente. Se expresa como porcentaje de la escala de medida

## Slide 30
Ejemplo: en un termómetro de 0 – 100 °C, para el valor de la magnitud de 40 °C, si marca 39,9 °C al subir la temperatura desde 0 e indica 40,1 °C al bajar desde 100 °C, el valor de la histéresis es de :